Метрологические характеристики

| Наименование параметра | Значения для модификации счетчика |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CГМБ-1,6 |  | CГМБ-2,5 |  | CГМБ-3,2 |  | CГМБ-4 |  |
| Диаметр условного прохода (Ду), мм | 15 |  | 15 | 20 | 15 | 20 | 15 | 20 |
| Минимальный объемный расход, Qmin, м3/ч | 0,030 | 0,040 | 0,040 |  | 0,040 |  | 0,040 |  |
| Максимальный объемный расход, Qmax, м3/ч | 1,6 |  | 2,5 |  | 3,2 |  | 4,0 |  |
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерений объема газа, %, в диапазоне объемных расходов: Qmin ≤ Q < 0,2Qmax 0,2Qmax ≤ Q ≤ Qmax | 2,5 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Диапазон измерений температуры газа, ºС * | от минус 30 до плюс 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности при измерении температуры газа, ºС * | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Вес импульса, м3/имп. | 0,002; 0,010 |  |  |  |  |  |  |  |
| Диапазон температуры газа, С | от минус 30 до плюс 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальное рабочее избыточное давление газа, Рmax, кПа | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Потеря давления газа при Qmax, кПа, не более | 1,0 | 0,5 | 0,9 | 0,8 | 1,3 | 1,1 | 2,0 | 1,7 |
| Условия эксплуатации: - диапазон температуры окружающей среды, ºС - относительная влажность, %, не более - атмосферное давление, кПа | от минус 10 до плюс 50 80 от 84,0 до 106,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| Емкость индикаторного устройства, м3 | 99999,999 |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена единицы младшего разряда индикаторного устройства, м3 | 0,001 |  |  |  |  |  |  |  |
| * Для счетчиков, укомплектованных термокорректором. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Технические характеристики

| Наименование параметра | Значения для модификации счетчика |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CГМБ-1,6 | CГМБ-2,5 |  | CГМБ-3,2 |  | CГМБ-4 |  |
| Диаметр условного прохода (Ду), мм | 15 | 15 | 20 | 15 | 20 | 15 | 20 |
| Напряжение электропитания от литиевой батареи, В | 3,6 |  |  |  |  |  |  |
| Срок службы литиевой батареи, лет, не менее | 12 |  |  |  |  |  |  |
| Габаритные размеры: мм, не более - длина - ширина - высота | 110 81 97 | 110 81 97 | 120 81 102 | 110 81 97 | 120 81 102 | 110 81 97 | 120 81 102 |
| Присоединительная резьба по ГОСТ 6357-81, дюйм | ½ | ½ | ¾ | ½ | ¾ | ½ | ¾ |
| Масса счетчика, кг, не более | 0,6 |  |  |  |  |  |  |
| Степень защиты по ГОСТ 14254-96 | IP 50 |  |  |  |  |  |  |

Импульсный выход в базовом исполнении.

Основные опции по заказу:

- встроенный термокорректор (ТК);

- выносной отдельно пломбируемый батарейный отсек (Б);

- встроенный радиомодуль телеметрии (Р);

- встроенный запорный клапан (К);

- фланцевое присоединение (Ф);

- монтажный комплект (М).

Классификатор модификаций счетчиков СГМБ

| Тип счетчика | Макс. расход, м3/ч | Присоединение | ЖКИ | Опции |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ТК | Б | Р | К | М |
| СГМБ | 1,6 | G ½ (Ду15) | малый TIC33 | - | - | - | - | - |
|  | 2,5 | G ¾ (Ду20) |  | + | + | + | + | + |
|  | 3,2 | Ф (фланцевое) | большой TD0905 |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |

Обозначение модификаций счетчиков СГМБ:

- Тип счетчика: СГМБ.

- Максимальный объемный расход, м3/ч: из ряда 1,6; 2,5; 3,2; 4

- Тип присоединения: резьба трубная цилиндрическая G ½ (Ду15) или G ¾ (Ду20), либо фланцевое Ф(Ду20).

- Тип ЖКИ: малый или большой.

Наличие опций:

- Наличие встроенного термокорректора: прочерк – отсутствует, ТК – имеется.

- Наличие выносного батарейного отсека: прочерк – отсутствует; Б – имеется.

- Наличие встроенного радиомодуля телеметрии: прочерк – отсутствует; Р - имеется.

- Наличие встроенного запорного клапана: прочерк – отсутствует, К – имеется.

- Наличие монтажного комплекта: прочерк – отсутствует; М – имеется.