Счетчики газа объемные диафрагменные коммунальные СГДК

Регистрационный № 75321-19 в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений.

Назначение: для учета объема потребляемого газа.

Измеряемая среда: природный газ, пары сжиженного газа.

Область применения: жилищно-коммунальное хозяйство и промышленное производство.

Принцип действия счетчиков основан на преобразовании перепада давления газа, проходящего через счетчик, в возвратно-поступательное движение диафрагм измерительного механизма, которое через рычажный механизм преобразуется во вращательное движение и через приводной вал передаётся на отсчетное устройство.

Метрологические характеристики

| Наименование характеристики | Значение для модификации счетчика |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | СГДК-G10 | СГДК-G16 | СГДК-G25 | СГДК-G40 |
| Циклический объем, дм3, не менее | 5 | 9 | 9 | 20 |
| Номинальный объемный расход Qном, м3/ч | 10 | 16 | 25 | 40 |
| Максимальный объемный расход Qmax, м3/ч | 16 | 25 | 40 | 65 |
| Минимальный объемный расход Qmin, м3/ч | 0,10 | 0,16 | 0,25 | 0,40 |
| Порог чувствительности Q0, м3/ч, не более | 0,002Qном |  |  |  |
| Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений объёма газа счётчика при температуре (20±5) °С, %, в диапазоне объемных расходов: Qmin ≤ Q< 0,1Qном 0,1Qном ≤ Q ≤ Qmax | ±3,0 ±1,5 |  |  |  |
| Пределы допускаемой дополнительной относительной погрешности измерений объёма газа счетчика, вызванной отклонением температуры измеряемого газа на 1 °С от температуры (20±5) °С, %, не более - для счётчиков с ТК - для счётчиков без ТК | ± 0,10 ± 0,45 |  |  |  |
| Наибольшее избыточное рабочее давление газа, кПа | 50 |  |  |  |
| Потеря давления газа при Qmax, Па, не более | 300 |  |  |  |

Технические характеристики

| Наименование характеристики | Значение для модификации счетчика |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | СГДК-G10 | СГДК-G16 | СГДК-G25 | СГДК- G40 |
| Присоединение к газопроводу: входной и выходной штуцер с резьбой (с фланцем) | М64х2; G1¾; G2 | М64х2; G1¾; G2 | М64х2; G2½ | М80х3; (DN-50); (DN-65); (DN-80) |
| Межцентровое расстояние между штуцерами (между фланцами), мм | 220; 250; 280 | 220; 250; 280; 300 | 220; 335; 400 | 320; (430); (500); (510) |
| Условия эксплуатации: - температура окружающей среды, ºС - температура потока газа, ºС | от -40 до +55 от -30 до +40 |  |  |  |

Габаритные размеры и масса

| Модификация счётчика | Модель корпуса | Габаритные размеры (Д х Ш х В), не более,мм | Масса счётчика, не более, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| СГДК-G10 | 1 | 334 х 234 х 322 | 5 |
|  | 2 | 410 х 383 х 450 | 20 |
| СГДК-G16 | 1 | 410 х 383 х 450 | 22 |
|  | 2 | 504 х 434 х 562 | 32 |
| СГДК-G25 | 1 | 410 х 383 х 450 | 22 |
|  | 2 | 504 х 434 х 562 | 32 |
| СГДК-G40 | 1 | 504 х 434 х 562 | 35 |
|  | 2 |  |  |

Присоединение к газопроводу – с помощью входных и выходных штуцеров и накидных гаек, либо фланцевое.

Литой металлический корпус отсчетного устройства из алюминиевого сплава.

Основные опции по заказу:

- ряд исполнений по способу присоединения к газопроводу (резьбовое Р или фланцевое Ф);

- ряд исполнений по межцентровому расстоянию (МЦ) и присоединительной резьбе штуцеров и диаметру фланцев;

- встроенный механический термокорректор (ТК);

- импульсный выход и гнездо термодатчика для подключения электронного корректора (И);

- монтажный комплект (МК).

Классификатор модификаций счетчиков СГДК

| Тип счетчика | Типо-размер | Подвод газа | МЦ, мм |  | Резьба штуцеров | Диаметр фланцев | Опции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Присоединение |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Р | Ф |  |  | ТК | И | МК |
| СГДК | G-10 | правый | 220, 250, 280, 300, 320, 335, 400 | 430 500 510 | G1¾; G2 G2½ М64х2 М80х3 | DN-50 DN-65 DN-80 | - | - | - |
|  | G-16 |  |  |  |  |  | + | + | + |
|  | G-25 | левый |  |  |  |  |  |  |  |
|  | G-40 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Обозначение модификаций счетчиков СГДК:

- Тип счетчика: СГДК.

- Типоразмер (номинальный объемный расход, м3/ч): из ряда G-10; G-16; G-25; G-40.

- Подвод газа: правый или левый.

- Тип присоединения: резьбовое Р или фланцевое Ф.

- Межцентровое расстояние (МЦ): между присоединительными штуцерами: из ряда 220, 250, 280, 300, 320, 335, 400; либо между фланцами: из ряда 430, 500, 510.

- Присоединительная резьба штуцеров: 	трубная цилиндрическая G1¾ или G 2 или G 2½,

либо 	метрическая М64х2 или М80х3.

- Диаметр фланцев: из ряда условных проходов DN-50, DN-65, DN-80.

Наличие опций:

- Наличие встроенного механического термокорректора: прочерк – отсутствует, ТК – имеется.

- Наличие импульсного выхода и гнезда термодатчика для подключения электронного корректора: прочерк – отсутствует; И – имеется.

- Наличие монтажного комплекта: прочерк – отсутствует; МК – имеется.